## 使用方法
0 | はじめに
１） | 本ソフトは7470 DMM用のUSB I/F専用ソフトです。このソフトを使用する場合はあらかじめ
ADC計測器USBドライバ64bit（Ver. 1.6.0以上）がインストールされている必要があります。
２） | 動作条件
OS：Windows7、Windows8.1、Windows10
使用ソフト環境：MS-Excel 32bit、64bit VBA
3） | 本ソフトは販促用のツールとして、代理店、特約店の皆様がお客様にデモをして頂くことを目的として
開発したものですが、自由にお客様に配布していだだいて結構です。
4） | 本ソフトはサポート対象外となっております。ご使用になる場合は自己責任でご使用ください。
5） | 本ソフトでできること
・PCから基本的なコマンドを設定し、指定回数のデータを取得します。
・取り込んだデータのグラフ表示が可能です。
使用方法
１） | 本ソフトを起動後、「コマンド設定_...」シートを開き、ファンクション、レンジ、サンプリング・レート 等必要事項を設定してください。
DMMが正しく設定されていることを確認してください。
２） | コマンドが正しく設定されたら、「データ取得」または「データ取得グラフ表示」シートを開きます。
指定回数セル（黄色）で測定する回数を設定してください。デフォルトでは25回に設定されています。
３） | 「ENTER」が表示されているボタンで測定を開始、「STOP]ボタンで停止します。
４） | グラフ描画はデフォルトで２５データです。
指定回数を変更すると自動的にグラフの範囲も変更されます。
使用上の注意
１） | 「データ取得グラフ表示」シートでは測定データのヘッダは測定開始時にOFFに設定します。
２） | グラフはプログラムで作成しているのではなく、Excelのグラフ描画により作成しています。
測定を開始するとそれまで表示されていたデータはクリアされます。

## データ取得
1 | +000.001E-03 | 株式会社エーディーシー 「7470 ＵＳＢデータ取得ツール」
2 | +000.001E-03 | 指定回数 | 20
3 | +000.001E-03
4 | +000.001E-03 |  | ヘッダ出力しない |  |  | ヘッダ出力する | 初期化
5 | +000.001E-03
6 | +000.001E-03 |  |  | ："*TRG"入力後、データを取り込む ⇒ 指定回数繰り返し
7 | +000.001E-03 |  |  | 測定周期 | 100 | ミリ秒
8 | +000.001E-03
9 | +000.001E-03 |  |  | ：STOPで測定終了
10 | +000.001E-03
11 | +000.001E-03 |  |  | ：指定回数データを取り込む
12 | +000.001E-03
13 | +000.001E-03
14 | +000.001E-03 |  |  | ：トリガ・ホールドになる
15 | +000.001E-03 |  |  | ："*TRG"入力後、データを取り込む ⇒ STOPまで
16 | +000.001E-03
17 | +000.001E-03
18 | +000.001E-03
19 | +000.001E-03 |  |  | ：STOPで測定終了
20 | +000.001E-03
：ワンショット・エンター
：トリガー・オートにする
：データを取り込む ⇒ エンター ボタンを押す度
注）使用開始時には、初期化のボタンを押してから設定するファンクション等を設定して下さい
注）ボタンが押されると、データを取り込む前にA列を全てクリアします。
※ USB ID＝１に設定してください
Note on E2: 取りこむデータの数を指定します。 "E2"セル固定！
Note on G7: 測定周期 ミリ秒単位
TRIG ⇒ ENTER
ENTER × ｎ
HOLD
TRIG ⇒ENTER
STOPまで
STOP
START
ENTER
DFE0
STOP
DFE1
*RST

## データ取得グラフ表示
7470 デジタル・マルチメータ
1 | 1e-06 | 指定回数 | 25 |  | 測定繰り返し
2 | 1e-06
3 | 1e-06 |  |  | ：指定回数データを取り込む
4 | 1e-06
5 | 2e-06
6 | 1e-06
7 | 1e-06
8 | 1e-06
9 | 1e-06
10 | 1e-06
11 | 1e-06
12 | 1e-06
13 | 1e-06
14 | 1e-06
15 | 1e-06
16 | 1e-06
17 | 1e-06
18 | 1e-06
19 | 2e-06
20 | 1e-06
21 | 2e-06
22 | 1e-06
23 | 1e-06
24 | 0
25 | 1e-06
Note on E2: 取りこむデータの数を指定します。 "E2"セル固定！
ENTER × ｎ
STOP

## コマンド設定_測定ファンクションとトリガシステム
※ USB ID＝１に設定してください
「初期値」は工場出荷時または *RST コマンド実行時の状態を示します。
項目 |  | コマンド |  | 内容 |  | 初期値
測定 | ファンクション | F1 | 直流電圧測定(DCV) |  |  | ●
|  | F3 | 抵抗測定(2WΩ)
|  | F4 | 抵抗測定(4WΩ)
|  | F? | 応答：F01、F03またはF04
| トリガ | *TRG | トリガ・コマンド
| 測定データ・メモリ | ST0 | ストアOFF |  |  | ●
|  | ST1 | ストアON
|  | ST? | 応答：ST0またはST1
|  | IRDn,m | リコール範囲設定 |  |  | (0,0)
n,m:0～9999
・設定した範囲にリコール・データが存在しない場合、
エラーになります
・パラメータの省略はできません
|  | IRO? | ストア・データの読み出し
|  | IRPO? | ストア・データ数の読み出し
応答：IRPOddddd
|  | IRNO? | ストア・データ範囲の読み出し
応答：IRNO dddd, dddd
(ストア・データが無い場合：IRNO+0000,-0001)
|  | ICL | 測定データ・メモリのクリア
トリガ・システム | スタート | INI | IDLE状態を抜ける
| コンティニュー | INIC0 | CONTINUOUS OFF
|  | INIC1 | CONTINUOUS ON |  |  | ●
|  | INIC? | 応答：INIC0またはINIC1
| トリガ アボート | ABO | 強制的にIDLE状態に移る
| トリガ・ソース選択 | TRS0 | IMMEDIATE |  |  | ●
|  | TRS1 | MANUAL
|  | TRS2 | EXTERNAL
|  | TRS3 | BUS
|  | TRS? | 応答：TRS0～TRS3
| サンプル周期 | TRTn | n:3ms～3600s(秒) |  |  | (500ms)
|  | TRT? | 応答：TRT±dd.dddddE+00
(少数点位置は設定値により異なります)
| トリガ・ディレイ | TRDn | n:0～3600(秒) |  |  | (0)
|  | TRD? | 応答：TRD±ddd.ddE±dd
(少数点位置は設定値により異なります)
| トリガ回数 | TRNn | n:1～50000(回) |  |  | (1)
|  | TRN? | 応答：TRNddddd
| サンプリング回数 | SPNn | n:1～16000(回) |  |  | (1)
| （１回のトリガで） | SPN? | 応答：SPNddddd
| コンプリート信号幅 | CW0 | コンプリート信号の出力信号幅指定:5μs |  |  | ●
|  | CW1 | コンプリート信号の出力信号幅指定:100μs
|  | CW? | 応答：CW0～CW1
送信
（セル毎）
受信
（現セルに格納）
送受信
送出したいコマンドのセルをクリックし、送信ボタンを押します。
受信データを表示したいセルをクリックし、受信ボタンを押します。
任意のセルにクエリコマンドを書き、送受信ボタンを押します。
受信データが先のセルの右隣のセルに表示されます。

## コマンド設定_測定条件
※ USB ID＝１に設定してください
「初期値」は工場出荷時または *RST コマンド実行時の状態を示します。
項目 |  | コマンド |  |  |  | 内容 |  |  | 初期値
測定条件 | 測定レンジ
|  |  | DCV | 2WΩ | 4WΩ
|  | R0 | AUTO | AUTO | AUTO |  |  |  | ●
|  | R2 |  | 10 Ω | 10 Ω
|  | R3 | 100mV | 100 Ω | 100 Ω
|  | R4 | 1000mV | 1000 Ω | 1000 Ω
|  | R5 | 10 V | 10kΩ | 10kΩ
|  | R6 | 100 V | 100kΩ | 100kΩ
|  | R7 | 1000V | 1000kΩ | 1000kΩ
|  | R8 |  | 10MΩ | 10MΩ
|  | R? | 応答：R0,R2～R8
| レンジFix | RX | AUTO→MANUALレンジ切換え
| サンプリング・レート | PR0 | FREE (サンプル周期または積分時間が変更された時、PR0を応答します)
|  | PR1 | FAST
|  | PR2 | MED
|  | PR3 | SLOW | [5 empty] | ●
|  | PR? | 応答：PR0～PR3
| 積分時間 | ITPn | PLC単位で積分時間を設定します | [5 empty] | (10)
n:0.05～100 (電源周波数50Hzの場合)
n:0.06～100 (電源周波数60Hzの場合)
|  | ITP? | 応答：ITP±d.ddddddE±dd |  |  |  |  | (少数点位置は設定値により異なります)
|  | ITSn | 秒単位で積分時間を設定します | [5 empty] | (0.2)
n:0.001～2(電源周波数50Hzの場合)
n:0.001～1.666667(電源周波数60Hzの場合)
|  | ITS? | 応答：ITS±d.ddddddE±dd |  |  |  |  | (少数点位置は設定値により異なります)
| 表示桁数 | RE4 | 4 1/2桁表示
|  | RE5 | 5 1/2桁表示
|  | RE6 | 6 1/2桁表示
|  | RE7 | 7 1/2桁表示 | [5 empty] | ●
|  | RE? | 応答：RE4～RE7
| オート・ゼロ | AZ0 | OFF
|  | AZ1 | ON | [5 empty] | ●
|  | AZ2 | ONCE (実行後、オート・ゼロOFFになります)
|  | AZ? | 応答：AZ0またはAZ1
| 入力端子 | IN0 | フロント | [5 empty] | ●
|  | IN1 | リア
|  | IN? | 応答：IN0またはIN1
| GUARD 設定 | LGU0 | FLOAT | [5 empty] | ●
|  | LGU1 | LOW
|  | LGU? | 応答：LGU0またはLGU1
| 4WΩチェック | OCHK0 | 4WΩチェック OFF
|  | OCHK1 | 4WΩチェック ON | [5 empty] | ●
|  | OCHK? | 応答：OCHK0またはOCHK1
送信
（セル毎）
受信
（現セルに格納）
送受信
送出したいコマンドのセルをクリックし、送信ボタンを押します。
受信データを表示したいセルをクリックし、受信ボタンを押します。
任意のセルにクエリコマンドを書き、送受信ボタンを押します。
受信データが先のセルの右隣のセルに表示されます。

## コマンド設定_演算
※ USB ID＝１に設定してください
「初期値」は工場出荷時または *RST コマンド実行時の状態を示します。
項目 |  | コマンド | 内容 |  |  |  | 初期値
演算 | NULL演算 | NL0 | OFF |  |  |  | ●
|  | NL1 | ON
|  | NL? | 応答：NL0またはNL1
|  | KNLn | NULL定数の設定 |  |  |  | (0)
n:-9.9999999E+12～+9.9999999E+12
設定分解能:0.0000001E-9
注意
NULL演算OFF時、設定不可
|  | KNL? | 応答：KNL±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
| スムージング演算 | SM0 | OFF |  |  |  | ●
|  | SM1 | ON
|  | SM? | 応答：SM0またはSM1
|  | TIn | スムージング回数 |  |  |  | (10)
n:2～100（回）
|  | TI? | 応答：TIddd
| スケーリング演算 | SC0 | OFF |  |  |  | ●
|  | SC1 | ON
|  | SC? | 応答：SC0またはSC1
|  | KXn | X定数 (0(ゼロ)は設定不可) |  |  |  | (1)
|  | KYn | Y定数 |  |  |  | (0)
|  | KZn | Z定数 |  |  |  | (1)
n:-9.9999999E+12～+9.9999999E+12
設定分解能:0.0000001E-9
|  | KXMD | X定数に測定値を設定
|  | KYMD | Y定数 〃
|  | KZMD | Z定数 〃
|  | KX? | 応答：KX±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | KY? | 応答：KY±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | KZ? | 応答：KZ±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
| dB/dBm演算 | DB0 | dB 演算OFF |  |  |  | ●
|  | DB1 | dB 演算ON
|  | DB2 | dBm演算ON
|  | DB? | 応答：DB0～DB2
|  | KDBn | D定数 |  |  |  | (1)
n:0.00000001E-9～9.99999999E+12
|  | KDBMD | D定数に測定値を設定
|  | KDB? | 応答：KDB±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
| MAX・MIN演算 | MN0 | MAX/MIN演算OFF |  |  |  | ●
|  | MN1 | MAX/MIN演算ON
|  | MN? | 応答：MN0～MN1
|  | MAX? | MAX値の読み込み |  |  | ※1
応答：MAX±d.dddddddE±dd
|  | MIN? | MINの読み込み |  |  | ※1
応答：MIN±d.dddddddE±dd
|  | AVE? | AVEの読み込み |  |  | ※1
応答：AVE±d.dddddddE±dd
|  | AVN? | 測定回数の読み込み |  |  | ※1
応答：AVN±d.dddddddE±dd
| コンパレータ演算 | CO0 | OFF |  |  |  | ●
|  | CO1 | ON
|  | CO? | 応答：CO0またはCO1
|  | HIn | HIGH定数 |  |  |  | (0)
|  | LOn | LOW定数 |  |  |  | (0)
n:-9.9999999E+12～+9.9999999E+12
設定分解能:0.0000001E-9
|  | HIM | HIGH定数に測定値を設定
|  | LOM | LOW定数に測定値を設定
|  | HI? | 応答：HI±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | LO? | 応答：LO±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
| パス条件範囲設定 | LOP0 | 下限値をパス条件としない |  |  |  | ●
|  | LOP1 | 下限値をパス条件とする
|  | LOP? | 応答：LOP0またはLOP1
|  | MIP0 | 中間値をパス条件としない
|  | MIP1 | 中間値をパス条件とする |  |  |  | ●
|  | MIP? | 応答：MIP0またはMIP1
|  | HIP0 | 上限値をパス条件としない |  |  |  | ●
|  | HIP1 | 上限値をパス条件とする
|  | HIP? | 応答：HIP0またはHIP1
| 統計演算 | SIRDn,m | 統計演算の範囲設定 および 実行 |  |  |  | (0,-1)
n,m:0～9999
注意
1.設定した範囲にリコール・データが存在しない場合、エラーになります
2.パラメータの省略はできません
|  | SIRD? | 統計演算範囲の読込み
応答：SIRDdddd,dddd
(初期状態：SIRD+0000,-0001)
統計演算結果の読み込み
|  | SCNT? | 測定メモリ内のサンプル数の読み込み
|  |  | 応答：SCNT±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | SMAX? | 測定メモリ内の最大値読み込み
|  |  | 応答：SMAX±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | SMIN? | 測定メモリ内の最小値読み込み
|  |  | 応答：SMIN±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | SAVE? | 測定メモリ内の平均値読み込み
|  |  | 応答：SAVE±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | SSIG? | 測定メモリ内の標準偏差値読み込み
|  |  | 応答：SSIG±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | SPTP? | 測定メモリ内のMAX-MIN読み込み
|  |  | 応答：SPTP±d.dddddddE±dd |  |  | ※1
|  | ※1: | 応答の少数点位置は、固定です
送信
（セル毎）
受信
（現セルに格納）
送受信
送出したいコマンドのセルをクリックし、送信ボタンを押します。
受信データを表示したいセルをクリックし、受信ボタンを押します。
任意のセルにクエリコマンドを書き、送受信ボタンを押します。
受信データが先のセルの右隣のセルに表示されます。

## コマンド設定_システム
※ USB ID＝１に設定してください
「初期値」は工場出荷時または *RST コマンド実行時の状態を示します。
項目 |  | コマンド | 内容 |  |  | 初期値
システム | ブザー | BP0 | OFF |  |  | ●
|  | BP1 | コンパレータ演算結果がFAILの時、ブザーが鳴る
|  | BP2 | コンパレータ演算結果がPASSの時、ブザーが鳴る
|  | BP? | 応答：BP0～BP2
| 測定データ表示 | DS0 | OFF
|  | DS1 | ON |  |  | ●
|  | DS? | 応答：DS0またはDS1
| 電源周波数 | LF? | 応答：LF0 ･･･ 50Hz
LF1 ･･･ 60Hz
| 内部温度測定 | TIN? | 応答：±d.ddE+dd
| 機器の初期化 | *RST | パラメータの初期化
| 機器情報 | *IDN? | 応答：ADC Corp.,7470,nnnnnnnnn,mmm
nnnnnnnnn:シリアルNo.
mmm:レビジョンNo.
| 出力データ・ エレメント | DFEn | 出力データに付加する情報をビット値で指定する |  |  | (0)
ファンクションを出力 (1)
コンパレータ結果を出力 (4)
4Wチェック結果を出力 (8)
NULL機能ON/OFFを出力 (32)
スムージング機能ON/OFFを出力 (64)
演算設定状態を出力 (128)
MAX/MIN演算状態を出力 (512)
ビットに対応して複数項目の設定が可能です
例) ファンクションとNULL機能ON/OFFを出力する場合 DFE33
|  | DFE? | 応答：DFEddddd
| ブロックデリミタ | DL0 | CR/LF+EOI |  |  | ●
|  | DL1 | LF
|  | DL2 | EOI
|  | DL? | 応答：DL0～DL2
| ステータス | *CLS | 各ステータス・バイトのクリア
|  | *STB? | ステータス・バイト・レジスタの読み出し
応答：ddd
|  | *SREn | サービス・リクエスト･イネーブル･レジスタ(SRE)の設定 |  |  | (0)
n:0～255 (但し、bit6は設定不可)
|  | *SRE? | 応答：ddd
|  | *ESR? | スタンダード･イベント･ステータス･レジスタの読み出し
応答：ddd
|  | *ESEn | スタンダード･イベント･ステータス･イネーブル･レジスタ(ESE)の設定 |  |  | (0)
n:0～255
|  | *ESE? | 応答：ddd
|  | MSR? | メジャーメント･イベント・レジスタの読み出し
応答：ddddd
|  | MSEn | メジャーメント･イベント・イネーブル・レジスタ(MSE)の設定 |  |  | (0)
n:0～32767
|  | MSE? | 応答：ddddd
|  | QSR? | クエショナブル･イベント・レジスタの読み出し
応答：ddddd
|  | QSEn | クエショナブル･イベント・イネーブル・レジスタ(MSE)の設定 |  |  | (0)
n:0～32767
|  | QSE? | 応答：ddddd
|  | OSR? | オペレーション・イベント・レジスタの読み出し
応答：ddddd
|  | OSEn | オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ(OSE)の設定 |  |  | (0)
n:0～32767
|  | OSE? | 応答：ddddd
| オペレーション・コンプリート | *OPC | 全動作終了後スタンダード･イベント･ステータス･レジスタのLSBをセット
|  | *OPC? | 応答：1 (全動作終了後)
|  | *WAI | 全動作終了を待つ
| セルフテスト | *TST? | 実行および結果読み出し
(実行時間がかかるため*WAI実行後に結果を読み出して下さい)
応答:0 … Pass
1 … Fail
| 校正 | CAL0 | 校正モードディスエーブル |  |  | ●
（校正を抜ける際に校正係数を書き込みます）
|  | CAL1 | 校正モードイネーブル
|  | CAL? | 応答：CAL0またはCAL1
|  | CALZF | 外部ZERO校正（FRONT入力）実行 |  | ※
|  | CALZR | 外部ZERO校正（REAR 入力）実行 |  | ※
|  | CALDCn | DCV外部校正実行 |  | ※
n:9.00000000～11.0000000 [V]
|  | CALOHn | OHM外部校正実行 |  | ※
n:9000.00000～11000.0000 [Ω]
|  | ICAL | DCV, OHM内部校正実行
|  | ICALDC | DCV内部校正実行
|  | ICALDCT? | DCV内部校正実行時の内部温度の読み出し
応答:±d.ddddddddE±dd
|  | ICALOH | OHM内部校正実行
応答:±d.ddddddddE±dd
|  | ICALOHT? | OHM内部校正実行時の内部温度の読み出し
応答:±d.ddddddddE±dd
| 設定パラメータ | *SAVn | n:0～3
設定されているパラメータを、不揮発メモリの領域[n]へセーブ
|  | SINI | 工場出荷時の値を、[0]～[3]の領域すべてに設定
|  | *RCLn | n:0～3
不揮発メモリの領域[n]のデータを、設定パラメータとしてロード
|  | RINI | 工場出荷時の値を、設定パラメータとしてロード
| エラー・キュー | ERR? | エラー内容の読み込み
応答：±ddd,"xxxxxxxxxx"
エラー文字列(最大80文字)
エラー・コード
・エラー待ち行列には最大20までのエラー記録が保存されています。エラーはFIFO方式で出力されます。
・20以上のエラーが発生した場合、待ち行列の最後に保存されたエラー(一番新しいエラー)が -350,"Queue overflow"と置き換わります。待ち行列からエラーを削除するまで、これ以上のエラーは保存されません。
・エラーがない場合、+000,"No error"を応答します。
|  | ※: | 校正モードでない場合はエラーとなります。
送信
（セル毎）
受信
（現セルに格納）
送受信
送出したいコマンドのセルをクリックし、送信ボタンを押します。
受信データを表示したいセルをクリックし、受信ボタンを押します。
任意のセルにクエリコマンドを書き、送受信ボタンを押します。
受信データが先のセルの右隣のセルに表示されます。
0
2
5
6
7
bit
：未使用
3
9