## 5.9.4 説明
5.9.4 |  | プログラム例 3： スイープ動作、DMMでの電圧・電流の測定
本器をスイープ発生モード、シングル・スイープにて、0V～3Vまで10ｍVステップで
直流電圧を発生させ、電圧・電流をDMMで計測します。（ダイオードの電圧-電流特性の測定）
ダイオードの破壊防止のため、電流リミットを10ｍAに設定します。
測定回数、リミッタ作動検知、発生値、計測値をExcelシートのセルに格納します。
接続図
|  | 6146/6156 |  |  |  | 7351A/E
|  |  | HI |  | V
mA
|  |  | LO | COM
ファンクション ： 電圧発生
開始値 ： 0V
終了値 ： 3V
ステップ値 ： 10mV
ステップ時間 ： 500ms
スイープモード ： シングル
電流リミット ： 10mA
センス状態 ： 内部（2W）
使用DMM ： 7351A/E
測定ファンクション ： 直流電圧，直流電流
測定レンジ ： オート
サンプリングレート： MED （積分時間 ： 20ms）
ヘッダ ： OFF
注意！
DMMの測定トリガはプログラムでVIGのステータスを確認して行っていますが、
シングル・スイープではDMMの測定終了を待たないで、コンピュータの負荷状態に
よってはスイープ発生と測定の同期が外れることがあります。
（高速で確実な動作を行う場合、外部単線信号によりDMMの測定トリガを
行うことをお勧めいたします。※本サンプルプログラムでは動作しません。）
弊社ADC計測器USBドライバ（Ver. 1.6.0以上）
使用モジュール ： ausb.bas （弊社製 ADC計測器USBドライバ 付属インタフェースソフトウェア）
Excel32bit/64bit対応
本器のUSB.ID ： 1
DMMのUSB.ID ： 2

## 実行用シート
1 | 0 | 1.3e-05 | 2.5e-05
2 | 0.01 | 0.010019 | 3.4e-05
3 | 0.02 | 0.019972 | 4.2e-05
4 | 0.03 | 0.029982 | 4.9e-05
5 | 0.04 | 0.039988 | 5.9e-05
6 | 0.05 | 0.049996 | 6.7e-05
7 | 0.06 | 0.06 | 7.4e-05
8 | 0.07 | 0.070007 | 8.3e-05
9 | 0.08 | 0.080012 | 9.3e-05
10 | 0.09 | 0.090022 | 0.000101
11 | 0.1 | 0.10003 | 0.00011
12 | 0.11 | 0.10998 | 0.000116
13 | 0.12 | 0.11999 | 0.000126
14 | 0.13 | 0.13 | 0.000135
15 | 0.14 | 0.14001 | 0.000142
16 | 0.15 | 0.15002 | 0.000153
17 | 0.16 | 0.16002 | 0.00016
18 | 0.17 | 0.17002 | 0.000167
19 | 0.18 | 0.18003 | 0.000177
20 | 0.19 | 0.19004 | 0.000184
21 | 0.2 | 0.19999 | 0.000193
22 | 0.21 | 0.20996 | 0.000203
23 | 0.22 | 0.21996 | 0.00021
24 | 0.23 | 0.22996 | 0.000218
25 | 0.24 | 0.23997 | 0.000227
26 | 0.25 | 0.24998 | 0.000234
27 | 0.26 | 0.25998 | 0.000243
28 | 0.27 | 0.26998 | 0.000251
29 | 0.28 | 0.27999 | 0.00026
30 | 0.29 | 0.28994 | 0.000268
31 | 0.3 | 0.29995 | 0.00028
32 | 0.31 | 0.30995 | 0.000287
33 | 0.32 | 0.31996 | 0.000295
34 | 0.33 | 0.32997 | 0.000302
35 | 0.34 | 0.33997 | 0.00031
36 | 0.35 | 0.34998 | 0.00032
37 | 0.36 | 0.35998 | 0.000329
38 | 0.37 | 0.36999 | 0.000337
39 | 0.38 | 0.37994 | 0.000347
40 | 0.39 | 0.38994 | 0.000357
41 | 0.4 | 0.39995 | 0.000364
42 | 0.41 | 0.40996 | 0.000371
43 | 0.42 | 0.41996 | 0.000379
44 | 0.43 | 0.42996 | 0.000388
45 | 0.44 | 0.43996 | 0.000396
46 | 0.45 | 0.44996 | 0.000405
47 | 0.46 | 0.45997 | 0.000414
48 | 0.47 | 0.46993 | 0.000423
49 | 0.48 | 0.47993 | 0.000431
50 | 0.49 | 0.48993 | 0.000437
51 | 0.5 | 0.49994 | 0.000446
52 | 0.51 | 0.50994 | 0.000455
53 | 0.52 | 0.51995 | 0.000464
54 | 0.53 | 0.52995 | 0.000472
55 | 0.54 | 0.53996 | 0.00048
56 | 0.55 | 0.54997 | 0.000487
57 | 0.56 | 0.55992 | 0.000497
58 | 0.57 | 0.56993 | 0.000505
59 | 0.58 | 0.57993 | 0.000514
60 | 0.59 | 0.58993 | 0.000523
61 | 0.6 | 0.59994 | 0.000528
62 | 0.61 | 0.60994 | 0.000538
63 | 0.62 | 0.61995 | 0.000549
64 | 0.63 | 0.62995 | 0.000555
65 | 0.64 | 0.63995 | 0.000565
66 | 0.65 | 0.64995 | 0.000573
67 | 0.66 | 0.65991 | 0.000585
68 | 0.67 | 0.66992 | 0.000593
69 | 0.68 | 0.67992 | 0.000597
70 | 0.69 | 0.68992 | 0.000607
71 | 0.7 | 0.69993 | 0.000616
72 | 0.71 | 0.70993 | 0.000625
73 | 0.72 | 0.71994 | 0.000631
74 | 0.73 | 0.72994 | 0.000639
75 | 0.74 | 0.73995 | 0.000652
76 | 0.75 | 0.74991 | 0.000657
77 | 0.76 | 0.75991 | 0.000668
78 | 0.77 | 0.76992 | 0.000677
79 | 0.78 | 0.77993 | 0.000681
80 | 0.79 | 0.78993 | 0.000691
81 | 0.8 | 0.79993 | 0.000698
82 | 0.81 | 0.80994 | 0.000709
83 | 0.82 | 0.81994 | 0.000716
84 | 0.83 | 0.82994 | 0.000726
85 | 0.84 | 0.8399 | 0.000732
86 | 0.85 | 0.84989 | 0.000741
87 | 0.86 | 0.8599 | 0.000749
88 | 0.87 | 0.8699 | 0.000758
89 | 0.88 | 0.87991 | 0.000768
90 | 0.89 | 0.88992 | 0.000776
91 | 0.9 | 0.89992 | 0.000785
92 | 0.91 | 0.90992 | 0.000792
93 | 0.92 | 0.91993 | 0.0008
94 | 0.93 | 0.92988 | 0.00081
95 | 0.94 | 0.93988 | 0.000818
96 | 0.95 | 0.94989 | 0.000826
97 | 0.96 | 0.9599 | 0.000836
98 | 0.97 | 0.9699 | 0.000844
99 | 0.98 | 0.97991 | 0.000853
100 | 0.99 | 0.98992 | 0.000859
101 | 1 | 0.99992 | 0.000869
102 | 1.01 | 1.0099 | 0.000876
103 | 1.02 | 1.0199 | 0.000884
104 | 1.03 | 1.0299 | 0.000891
105 | 1.04 | 1.0399 | 0.000902
106 | 1.05 | 1.0499 | 0.000912
107 | 1.06 | 1.0599 | 0.00092
108 | 1.07 | 1.0699 | 0.000928
109 | 1.08 | 1.0799 | 0.000936
110 | 1.09 | 1.0899 | 0.000945
111 | 1.1 | 1.0999 | 0.000953
112 | 1.11 | 1.1099 | 0.000962
113 | 1.12 | 1.1199 | 0.000969
114 | 1.13 | 1.1299 | 0.000979
115 | 1.14 | 1.1399 | 0.00099
116 | 1.15 | 1.1499 | 0.000994
117 | 1.16 | 1.1599 | 0.001005
118 | 1.17 | 1.1699 | 0.001012
119 | 1.18 | 1.1799 | 0.001021
120 | 1.19 | 1.1899 | 0.001028
121 | 1.2 | 1.1999 | 0.001036
122 | 1.21 | 1.2099 | 0.001047
123 | 1.22 | 1.2199 | 0.001056
124 | 1.23 | 1.2299 | 0.001062
125 | 1.24 | 1.2399 | 0.001072
126 | 1.25 | 1.2499 | 0.00108
127 | 1.26 | 1.2599 | 0.001085
128 | 1.27 | 1.2699 | 0.001095
129 | 1.28 | 1.2799 | 0.001106
130 | 1.29 | 1.2898 | 0.001114
131 | 1.3 | 1.2998 | 0.001122
132 | 1.31 | 1.3098 | 0.001131
133 | 1.32 | 1.3199 | 0.00114
134 | 1.33 | 1.3299 | 0.001146
135 | 1.34 | 1.3399 | 0.001155
136 | 1.35 | 1.3499 | 0.001165
137 | 1.36 | 1.3599 | 0.001173
138 | 1.37 | 1.3699 | 0.001182
139 | 1.38 | 1.3799 | 0.001189
140 | 1.39 | 1.3898 | 0.001197
141 | 1.4 | 1.3998 | 0.001207
142 | 1.41 | 1.4099 | 0.001216
143 | 1.42 | 1.4199 | 0.001223
144 | 1.43 | 1.4299 | 0.001231
145 | 1.44 | 1.4399 | 0.00124
146 | 1.45 | 1.4499 | 0.001248
147 | 1.46 | 1.4599 | 0.001257
148 | 1.47 | 1.4699 | 0.001267
149 | 1.48 | 1.4798 | 0.001273
150 | 1.49 | 1.4898 | 0.001285
151 | 1.5 | 1.4998 | 0.00129
152 | 1.51 | 1.5098 | 0.001299
153 | 1.52 | 1.5198 | 0.001308
154 | 1.53 | 1.5298 | 0.001315
155 | 1.54 | 1.5398 | 0.001324
156 | 1.55 | 1.5498 | 0.001333
157 | 1.56 | 1.5599 | 0.001341
158 | 1.57 | 1.5698 | 0.001349
159 | 1.58 | 1.5798 | 0.001356
160 | 1.59 | 1.5898 | 0.001367
161 | 1.6 | 1.5998 | 0.001376
162 | 1.61 | 1.6098 | 0.001384
163 | 1.62 | 1.6198 | 0.001393
164 | 1.63 | 1.6299 | 0.001399
165 | 1.64 | 1.6399 | 0.001408
166 | 1.65 | 1.6499 | 0.001416
167 | 1.66 | 1.6598 | 0.001424
168 | 1.67 | 1.6698 | 0.001434
169 | 1.68 | 1.6798 | 0.00144
170 | 1.69 | 1.6898 | 0.001452
171 | 1.7 | 1.6998 | 0.001461
172 | 1.71 | 1.7098 | 0.00147
173 | 1.72 | 1.7198 | 0.001473
174 | 1.73 | 1.7298 | 0.001486
175 | 1.74 | 1.7398 | 0.001493
176 | 1.75 | 1.7498 | 0.001501
177 | 1.76 | 1.7598 | 0.00151
178 | 1.77 | 1.7698 | 0.001518
179 | 1.78 | 1.7798 | 0.001528
180 | 1.79 | 1.7898 | 0.001534
181 | 1.8 | 1.7998 | 0.001545
182 | 1.81 | 1.8098 | 0.001552
183 | 1.82 | 1.8198 | 0.001561
184 | 1.83 | 1.8298 | 0.00157
185 | 1.84 | 1.8398 | 0.001579
186 | 1.85 | 1.8498 | 0.001587
187 | 1.86 | 1.8598 | 0.001594
188 | 1.87 | 1.8698 | 0.001602
189 | 1.88 | 1.8798 | 0.00161
190 | 1.89 | 1.8898 | 0.001619
191 | 1.9 | 1.8998 | 0.001628
192 | 1.91 | 1.9098 | 0.001636
193 | 1.92 | 1.9198 | 0.001646
194 | 1.93 | 1.9298 | 0.001654
195 | 1.94 | 1.9398 | 0.001662
196 | 1.95 | 1.9498 | 0.001669
197 | 1.96 | 1.9598 | 0.001678
198 | 1.97 | 1.9698 | 0.001689
199 | 1.98 | 1.9798 | 0.001695
200 | 1.99 | 1.9898 | 0.001704
201 | 2 | 1.9998 | 0.001714
202 | 2.01 | 2.0091 | 0.00172
203 | 2.02 | 2.019 | 0.001732
204 | 2.03 | 2.0291 | 0.001737
205 | 2.04 | 2.0391 | 0.001747
206 | 2.05 | 2.0491 | 0.001756
207 | 2.06 | 2.0591 | 0.001764
208 | 2.07 | 2.0691 | 0.001772
209 | 2.08 | 2.0791 | 0.001781
210 | 2.09 | 2.0891 | 0.001789
211 | 2.1 | 2.0991 | 0.001794
212 | 2.11 | 2.1091 | 0.001805
213 | 2.12 | 2.1191 | 0.001816
214 | 2.13 | 2.129 | 0.00182
215 | 2.14 | 2.1391 | 0.001831
216 | 2.15 | 2.1491 | 0.00184
217 | 2.16 | 2.1591 | 0.001848
218 | 2.17 | 2.169 | 0.001856
219 | 2.18 | 2.1791 | 0.001862
220 | 2.19 | 2.1891 | 0.001874
221 | 2.2 | 2.1992 | 0.001882
222 | 2.21 | 2.209 | 0.00189
223 | 2.22 | 2.219 | 0.001901
224 | 2.23 | 2.2291 | 0.001905
225 | 2.24 | 2.239 | 0.001916
226 | 2.25 | 2.249 | 0.001924
227 | 2.26 | 2.2591 | 0.001934
228 | 2.27 | 2.2691 | 0.001943
229 | 2.28 | 2.2791 | 0.001951
230 | 2.29 | 2.2891 | 0.001957
231 | 2.3 | 2.299 | 0.001968
232 | 2.31 | 2.309 | 0.001976
233 | 2.32 | 2.3191 | 0.001983
234 | 2.33 | 2.3291 | 0.001989
235 | 2.34 | 2.339 | 0.001999
236 | 2.35 | 2.3491 | 0.002007
237 | 2.36 | 2.3591 | 0.002016
238 | 2.37 | 2.369 | 0.002022
239 | 2.38 | 2.3791 | 0.002035
240 | 2.39 | 2.389 | 0.002043
241 | 2.4 | 2.3989 | 0.002049
242 | 2.41 | 2.409 | 0.002057
243 | 2.42 | 2.4189 | 0.002068
244 | 2.43 | 2.429 | 0.002077
245 | 2.44 | 2.439 | 0.002083
246 | 2.45 | 2.449 | 0.002093
247 | 2.46 | 2.459 | 0.002102
248 | 2.47 | 2.469 | 0.00211
249 | 2.48 | 2.479 | 0.002118
250 | 2.49 | 2.489 | 0.002123
251 | 2.5 | 2.499 | 0.002135
252 | 2.51 | 2.509 | 0.002143
253 | 2.52 | 2.519 | 0.002152
254 | 2.53 | 2.529 | 0.00216
255 | 2.54 | 2.539 | 0.002173
256 | 2.55 | 2.5491 | 0.002177
257 | 2.56 | 2.559 | 0.002184
258 | 2.57 | 2.569 | 0.002192
259 | 2.58 | 2.579 | 0.002203
260 | 2.59 | 2.5889 | 0.002209
261 | 2.6 | 2.599 | 0.00222
262 | 2.61 | 2.609 | 0.002227
263 | 2.62 | 2.619 | 0.002235
264 | 2.63 | 2.629 | 0.002246
265 | 2.64 | 2.639 | 0.002253
266 | 2.65 | 2.6489 | 0.00226
267 | 2.66 | 2.659 | 0.00227
268 | 2.67 | 2.6689 | 0.002278
269 | 2.68 | 2.679 | 0.002286
270 | 2.69 | 2.6889 | 0.002295
271 | 2.7 | 2.699 | 0.002304
272 | 2.71 | 2.709 | 0.002313
273 | 2.72 | 2.7189 | 0.002322
274 | 2.73 | 2.7289 | 0.00233
275 | 2.74 | 2.739 | 0.002339
276 | 2.75 | 2.749 | 0.002346
277 | 2.76 | 2.7589 | 0.002356
278 | 2.77 | 2.7689 | 0.002361
279 | 2.78 | 2.779 | 0.002371
280 | 2.79 | 2.789 | 0.002378
281 | 2.8 | 2.7989 | 0.002388
282 | 2.81 | 2.809 | 0.002396
283 | 2.82 | 2.8189 | 0.002405
284 | 2.83 | 2.8289 | 0.002412
285 | 2.84 | 2.839 | 0.002422
286 | 2.85 | 2.8489 | 0.002433
287 | 2.86 | 2.8589 | 0.00244
288 | 2.87 | 2.8689 | 0.002447
289 | 2.88 | 2.8789 | 0.002457
290 | 2.89 | 2.8889 | 0.002465
291 | 2.9 | 2.899 | 0.002473
292 | 2.91 | 2.9089 | 0.002482
293 | 2.92 | 2.919 | 0.002491
294 | 2.93 | 2.9289 | 0.002499
295 | 2.94 | 2.9389 | 0.002507
296 | 2.95 | 2.9489 | 0.002517
297 | 2.96 | 2.9589 | 0.002523
298 | 2.97 | 2.9689 | 0.00253
299 | 2.98 | 2.9789 | 0.00254
300 | 2.99 | 2.9889 | 0.002549
301 | 3 | 2.9989 | 0.002558